高溫

範例7

高壓滅菌鍋安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 高溫高壓滅菌作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 經得起高壓及高溫之設備/器具 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 滅菌鍋 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 隔熱手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 作業前 1.1 檢查水箱 1.2 檢查設備外觀 、管路及接頭 |  | 1.1 水箱水位是否在 LOW 與 HIGH 標記 線範圍內，檢查手動排水閥與出水口與出氣口有無關閉。 1.2 目視設備外觀、管 路及接頭是否完整。 |  | 1.1 水位不足或是 過高，可能導 致乾燒或是故 障。 1.2 可能造成洩 漏、感電及爆 炸的風險。 | 1.1 水位過低時補充 使用過濾水(也可加入自來水)，水位過高時則排除多餘水量至合適水位。 1.2 掛上維修中標 示，通知廠商。 | 通知負責人或環安衛中心。 |
| 作業中 2.1 確認鍋內水位 2.2 放入消毒物品 2.3 蓋緊鍋蓋 2.4 選擇滅菌計時器及壓力控制器的設定 2.5 打開滅菌鍋電 源開關， 開始滅菌 |  | 2.1 轉開水閥確認鍋內 水位是否至止水板高度。 2.2 將消毒物品貼上滅 菌指示膠帶放入鍋 內。 2.3 蓋緊鍋蓋。 2.4 依照操作程序設定 2.5 打開電源(Power switch 按鍵)，即可 開始進行消毒程序。 |  | 2.1 水位高度未至 止水板，可能造成過熱乾燒情形，導致發生火災的風險。 2.2 放入易爆裂物 、裝載的液體過滿或消毒物品超量，物品阻塞到孔穴或溫度感應器。 2.3 控制桿鬆動導 至鍋蓋無法栓緊，造成壓力及溫度異常。 2.4 溫度及壓力設 定錯誤或操作面板失效導致感電、過熱或是壓力控制異常。 2.5 誤開啟或是關 閉滅菌鍋電源 ，導致溫度及 壓力異常，引 起洩漏、爆炸 及燙傷的風 險。 | 2.1 加入過濾水或自 來水至止水板高度。 2.2 勿將易爆裂物放 入，勿消毒蒸氣無法通過之密閉容器或袋子內的物品 （使用透氣塞子或將蓋旋鬆），滅菌物品若為燒杯、試管等時，必須將此類開口處朝下放置，滅菌物品若是放置於袋內時，將袋子裝入300 c.c.水，同時將滅菌袋袋口打開。消毒物品勿過量。 2.3 掛上維修中標示 ，通知廠商。 2.4 依照操作程序設 定。如故障則掛 上維修中標示，通知負責人或廠商。 2.5 掛上"使用中"的 告示牌。 | 立即按緊急停止，重新確認。受傷人員送至醫院治療並通知負責人 或環安衛中心。 |
| 作業後 3.1 滅菌完成，取 出消毒物品。 3.2 關閉滅菌鍋電 源。 |  | 3.1 滅菌及乾燥流程完 成後會聽到，連續的鳴叫聲，面板顯示流程指示燈與滅菌指示燈消滅。壓力錶歸零，方可打開鍋蓋3-5cm，待10-15分鐘後，取出滅菌物品，確認滅 菌指示膠帶由米白色變成米白底黑色斜紋。 |  | 3.1 開起鍋蓋時被蒸氣燙傷。 | 3.1將物品取出時，穿戴隔熱手套以免燙傷，欲取出滅菌物，應先檢視溫度及壓力是否回復正常。滅菌鍋。無法正常操作時，應通知維修人員，並予以記錄。 | 受傷人員送至醫院治療並通知負責人 或環安衛中心。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                        製表人：               製作日期：